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	R.br.
	Zahtjevane tehničke specifikacije
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	1.
	OBILJEŽJA ANALIZE SIGNALA:

	
	
	

	1.1.
	-mogućnosti mjerenja signala frekvencije:
200MHz ili više

	
	
	

	1.2
	-brzina uzorkovanja:
1GS/s

	
	
	

	1.3.
	-frekventni odziv (-3db):
≤10Hz na BNC ulazu

	
	
	

	1.4.
	-vrijeme odziva na BNC ulazu: 
≤5ns

	
	
	

	1.5.
	-mogućnosti automatskih mjerenja:
Amplitude, Frekvencije,Period,“Rise Time“, „ Fall Time“, “Peak to Peak“, Duty, RMS ili više

	
	
	

	2.
	OBILJEŽJA PRIKAZA  SIGNALA:
	
	
	

	2.1.
	HORIZONTALNI prikaz (minimalno):

-dužina snimanja:
2M uzoraka jednokanalno
1M uzoraka dvokanalno

-mjerni opseg TIME/DIV:
2ns/div – 2Ks/div

-točnost brzine uzorkovanja i vremena odgode:
[bookmark: tw-target-text]± 50 ppm u bilo kojem vremenskom intervalu od ≥1ms
 

	



	
	

	2.2.
	VERTIKALNI prikaz
(minimalno):

-A/D konverter:
8-bitna razlučivost, svaki kanal uzorkuje istovremeno
-Naponski opseg: 
2mV/div - 100V/div 


-Opseg prikaza: 
 ±400V(100V/div-20V/div)
 ±50V(10V/div-5V/div)
 ±40V(2V/div-500mV/div)
 ±2V(200mV/div-50mV/div)
 ±400mV(20mV/div-2mV/div)


	
	
	

	2.3.
	TRIGGER (minimalno):


-AC osjetljivost minimalno 10Hz

-Opseg trigeriranja: 

CH1,CH2 (±8div od sredine ekrana)

-Točnost trigeriranja
( za signale sa vremenskim usponima i propadima ≥20ns): 
[bookmark: tw-target-text9]CH1, CH2 (0,2 div × V/div unutar ± 4 divizije od središta zaslona)

-Video trigger:  
CH1, CH2 (peak-to-peak amplitude od 2 divizije)

[bookmark: tw-target-text11]-Formati signala:
podržava NTSC, PAL i SECAM sustave 
raspon zadržavanja: 100ns – 10s

-Trigger širine polja 
(pulse width trigger): 
mogućnost odabira raspona od 20ns-10s ili bolje

-Slope trigger: 
vremenskog raspona od 20ns – 10s ili bolje


-Brojač frekvencije trigera:
rezolucija 6 znamenki, točnost ±30ppm ili bolje

-Akvizicijski režimi: 
Normal, Peak detect, Average ili bolje

	
	
	

	3.
	KARAKTERISTIKE ULAZNOG PRIKLJUČKA (minimalno):
	
	
	

	3.1.
	-mogućnosti ulaznog spoja:
AC, DC, GND

-ulazna impedancija( pri DC spoju): 1Mohm±2% ;20pF±3pF 

-prigušenje sonde: 
1X, 10X 

-podržani faktori prigušenja sonde:
1X, 10X, 100X, 1000X

maksimalni ulazni napon:
300V RMS

	
	
	

	4.
	DODATNE  MOGUĆNOSTI:

	
	
	

	4.1.
	-Generator valnog oblika: 
1Hz(DC)~25MHz ili više

-Mjerenje napona :
do 600VAC/800VDC ili više

-Mjerenje struje:
do 10AAC/DC ili više

-Mjerenje otpora:
do 60MΩ ili više

-Mjerenje kapaciteta:
do 400uF ili više

	
	
	

	5.
	MOGUĆNOSTI POVEZIVANJA:
	
	
	

	5.1.
	-spajanje na PC putem USB 2.0, WIFI/LAN ili više

	
	
	

	6.
	OPĆE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

	
	
	

	6.1.
	Dimenzije: 350x300x90mm ili manje

Težina: 3kg ili manje

Zaslon: 5 inch/13cm ili veći, rezolucije 640x480 ili veće

Izvedba uređaja: Prijenosni

Mogućnost ispisa valnog oblika u WORD, EXCEL, JPEG ili bolje

Mogućnost snimanja i pregledavanja 1000 valnih oblika ili više

Temperaturno područje rada  
0°C-50°C ili bolje

IP51 standard ili bolji

	
	
	

	7.
	DODTATNA OPREMA:
	
	
	

	7.1.
	Dvije sonde
Punjač/adapter za napajanje
USB kabel
Dvije univerzalne naponske sonde
BNC/BNC kabel

	
	
	




Napomena: ponuditelj ispunjava samo one redove i kolone koje su označene bijelom bojom.
