Prilog III. – Tehnička specifikacija
Predmet nabave: Univerzalni instrument sa strujnim kliještima
Naziv projekta: „Višenamjenski punjač TITAN“  sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza , Referentne oznake: KK.03.2.2.04 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
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	Obilježja univerzalnog instrumenta
	
	
	

	1.
	MJERNE KARAKTERISTIKE:
	
	
	

	1.1.
	MJERENJE DC NAPONA sa minimalno:
- mjerni opseg 0.1mV - 1000V
- rezolucija 0.1mV - 1V
- preciznost  ±0.09% -  ±0.2%

	
	
	

	1.2
	MJERENJE AC+DC TRMS NAPONA sa minimalno:
- mjerni opseg 1mV - 1000V
- frekvencijski opseg 50Hz -1kHz
- rezolucija 0.001V - 1V
- preciznost ±2%

	
	
	

	1.3.
	MJERENJE DC STRUJE sa minimalno:
- mjerni opseg 0.1uA - 10A
- rezolucija 0.1uA - 0.01A
- preciznost  ±0.9% - ±1.5%

	
	
	

	1.4.
	MJERENJE AC TRMS STRUJE sa minimalno:
- mjerni opseg 0.1uA - 10A  
- rezolucija 0.1uA - 0.01A
- frekvencijski opseg 50Hz - 1kHz
- preciznost ±1.2% - ±1.5%

	
	
	

	1.5.
	MJERENJE AC TRMS STRUJE SA STRUJNIM KLIJEŠTIMA sa minimalno:
- mjerni opseg 30A - 3000A
- rezolucija 0.01A - 1A
- preciznost (pri frekvenciji 50Hz+60Hz) ±0.8%
- preciznost (pri frekvenciji 61Hz+1kHz) ±2.4%

	
	
	

	1.6.
	MJERENJE FREKVENCIJE (električni krugovi) sa minimalno:
- mjerni opseg 40Hz - 10kHz
- rezolucija 0.01Hz - 0.001kHz
- preciznost ±0.5%

	
	
	

	1.7.
	MJERENJE FREKVENCIJE (elektronički krugovi) sa minimalno:
- mjerni opseg 0.01Hz - 10MHz
- rezolucija 0.01Hz - 0.01MHz
- preciznost ±0.09%

	
	
	

	1.8.
	DUTY CYCLE minimalno:
- mjerni opseg 0.1% - 99.9%
- rezolucija 0.1%
- preciznost ±1.2%

	
	
	

	1.9.
	MJERENJE OTPORA I KONTINUITETA sa minimalno:
- mjerni opseg 0.1ohm - 60Mohm
- rezolucija 0.1ohm- 0.01Mohm
- preciznost ±0.5% - ±2.5%

	
	

	

	1.10.
	MJERENJE KAPACITETA sa minimalno:
- mjerni opseg 0.01nF - 6000uF
- rezolucija 0.01nF - 1uF
- preciznost  ±1.2% - ±2.5%

	
	
	

	1.11.
	MJERENJE TEMPERATURE (sonda) sa minimalno:
- mjerni opseg -40°C - 1000°C
- rezolucija 0.1°C - 1°C
- preciznost ±1.5%

	
	
	

	1.12.
	MJERENJE TEMPERATURE (infracrvenom kamerom) sa minimalno:
- UFPA detektor 80x80 pixela, 34um
- spektralni opseg 8 - 14um
- vidno polje (FOV)/leća  21° x 21°/7.5mm
- temperaturna osjetljivost <0.1°C pri 30°C / 100mK
- automatski fokus
- minimalna žarišna udaljenost 0.5m
- prikaz temperature u °C, °F, K
- integrirana svjetiljka
- 3 mjerna kursora
- temperaturni opseg -20°C - 260°C
preciznost  ±3°C

	
	
	

	2.
	KARAKTERISTIKE ZASLONA:

	
	
	

	2.1.
	ZASLON sa minimalno: 
- LCD sa 4 znamenke
- znakovni, decimalni i grafički prikaz
- prikaz polariteta
- frekvencija osvježavanja 3 puta/sek
- TRMS konverzija

	
	
	

	3.
	KARAKTERISTIKE MEMORIJE:

	
	
	

	3.1.
	- interne memorije za 16 snimaka ili više - mogućnost snimanja do 10h ili više
- mogućnost uzorkovanja svakih 1s-15min ili više 
- mogućnost korištenja microSD kartice

	
	
	

	4.
	DODATNE MOGUĆNOSTI minimalno:

	
	
	

	4.1.
	- laserski pokazivač
- BLUETOOTH bežično povezivanje sa mobilnim uređajima
- automatsko isključivanje sa mogućnošću  podešavanja timera
[bookmark: _GoBack]- punjiva baterija
- format slika BMP
- vodootpornost IP65
-sigurnosne norme IEC/EN61010- 1 
-EMCIEC/EN61326-1 

	
	
	

	
	STRUJNA KLIJEŠTA
	
	
	

	5.
	MJERNE KARAKTERISTIKE:

	
	
	

	5.1.
	MJERENJE AC TRMS STRUJE sa minimalno:
- mjerni opseg  30A - 3000A
- rezolucija 0.01A - 1A
- preciznost   ±3%
- širina mjernog područja (F) 45 - 500Hz
- maksimalno očitanje izvan mjernog opsega 33A - 3300A

	
	
	

	6.
	KARAKTERISTIKE ZASLONA:

	
	
	

	6.1.
	ZASLON sa minimalno:
- LCD sa 4 znamenke
- decimalna točka
- prikaz simbola mjerne jedinice
- pozadinsko osvjetljenje
- frekvencija osvježavanja 4 puta/sek
- TRMS konverzija

	
	
	

	7.
	OSTALE SPECIFIKACIJE minimalno:
- promjer čeljusti 110mm
- automatsko isključenje
- radna temperatura 0-50 °C
- radna relativna vlažnost  <80%RH
- dvostruka izolacija
- autonomija baterije do 200h
- sigurnosne norme IEC/EN 61010-1, IEC/EN61010-2-032 

	
	
	





Napomena: ponuditelj ispunjava samo one redove i kolone koje su označene bijelom bojom.
