## Radiološki UZV
Red. br. | RADIOLOŠKI ULTRAZVUK S 3 SONDE | Tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda sukladne su traženim karakteristikama DA/NE | KATALOG, PROSPEKT PROIZVODA ili IZJAVA PROIZVOĐAČA ILI OVLAŠTENOG ZASTUPNIKA PROIZVOĐAČA U EU - navesti broj stranice dokumenta s dokazom karakteristike za navedenu stavku
Proizvođač, model i kataloški broj uređaja (upisati u donji red):
Minimalne tehničke karakteristike aparata:
1 | Color Doppler ultrazvučni uređaj - konzola:
1.1 | Potpuno digitalni UZV Color Doppler uređaj, s odgovarajućim programima za radiološku primjenu. Kontrolna ploča s pozadinskim osvjetljenjem i mogućnošću slobodnog podešavanja: min. po visini i rotaciji lijevo/desno. Potrošnja max. 900 VA sa perifernim uređajima.
1.2 | Ravni zaslon OLED monitor dijagonale min. 22“, rezolucije min. 1920x1080 piksela. Fleksibilno namještanje monitora, kako bi se dobio najoptimalniji ergonomski položaj za korisnika. Monitor na pokretnoj ruci podesiv po visini, dubini, nagibu i rotaciji lijevo/desno. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni min. +/- 89°.
1.3 | Integrirani ekran u boji visoke rezolucije za upravljanje uređajem dijagonale min. 10,1'', osjetljiv na dodir.
1.4 | Min. 4 aktivna priključka za slikovne sonde i jedan parking priključak.
1.5 | Podržavanje: sektorske (za odrasle i djecu), linearne, matrične linearne, intraoperativne linearne, konveksne, konveksne biopsijske, mikrokonveksne, mikrokonveksne endorektalne biplanarne sonde s 2 mikrokonveksne glave, transezofagusne, neslikovne (CW Doppler) i 3D/4D volumne minimalno: linearne, konveksne i mikrokonveksne sonde.
1.6 | Tvorbenik ultrazvučnog snopa (beamformer) s min. 475.000 procesnih kanala.
1.7 | Ukupni dinamički raspon sustava min. 400 dB.
1.8 | Najniža podržana frekvencija max. 1 MHz. Najviša podržana frekvencija min. 18 MHz.
1.9 | Max. frekvencija osvježenja slike u 2D prikazu min. 2900 sl/s.
1.10 | Mogućnost kontinuiranog dinamičkog fokusiranja. Min. 8 pozicija fokusa.
1.11 | Prošireni (trapezoidni ili virtualni konveksni) prikaz kod linearnih sondi.
1.12 | Read/write (čitaj/piši) zoom dostupni na živoj slici i zamrznutoj slici. Uvećanje slike min. 8x.
1.13 | Mogućnost dubine prikaza slike: min. 32 cm.
1.14 | Načini prikaza: 2D, M prikaz, obojani M prikaz, anatomski M prikaz, THI - harmonični prikaz, kodirani harmonični prikaz, obojani Doppler (Color Doppler), usmjereni power Doppler, PW Doppler, 3D prikaz ručnom tehnikom skeniranja (freehand) za 2D i obojani Doppler načine rada.
1.15 | Redukcija točkastih (speckle) artefakata, dostupno na svim traženim sondama, paralelan prikaz uživo s 2D slikom, dostupno i u postprocesingu.
1.16 | Višesmjerno skeniranje, dostupno u radu s harmoničnim prikazom (THI), obojanim Dopplerom, PW Dopplerom i trapezoidnom prikazu, dostupno u radu sa linearnim i konveksnim sondama. Paralelan dvostruki prikaz 2D/slika dobivena višesmjernim skeniranjem, dostupno i u postprocesingu.
1.17 | Aplikacija za prikaz protoka kroz krvne žile prikazan ne-dopplerskom tehnikom u crno-bijelom prikazu, neovisno o dopplerskom kutu. Prikaz istom tehnikom i obojanom mapom. Dostupno za konveksnu i linearnu sondu.
1.18 | 2D prikaz: - min. 12 sivih mapa - min. 8 obojanih mapa - automatska optimizacija slike pritiskom na jednu tipku - automatska optimizacija parametara s obzirom na specifičnu brzinu zvuka u različitom tkivu - automatska TGC optimizacija - obojani 2D - rotacija slike min. 0°, 90°, 180°, 270° - obavezna mogućnost podešavanja parametara u postprocesingu min.: pojačanje, promjena faktora povećanja min. 8x, TGC, dinamički raspon, promjena mape sive skale, razina redukcije točkastih artefakata na kino sekvenci pozvanoj iz arhive.
1.19 | Obojani Doppler (Color Doppler): - min. 20 obojanih mapa - minimalna mjerljiva brzina max. 2 mm/s - automatska optimizacija frekvencije prema poziciji regije interesa - kvantifikacija i analiza protoka obojanog Dopplera u grafičkom prikazu krivuljama - raspon skale brzina min. od 2 cm/s do 360 cm/s - max. frekvencija osvježenja slike u obojanom Doppleru min. 800 sl/s. - max. frekvencija osvježenja slike u triplex prikazu min. 260 sl/s - mogućnost promjene parametara slike u naknadnoj obradi min.: promjena obojane mape, pojačanje, promjena kuta, inverzija.
1.20 | PW Doppler (pulsni Doppler): - raspon skale brzina min. od 8 cm/s do 550 cm/s - Dopplerski kut podesiv min. +/- 89⁰ u koraku od max. 1⁰ - raspon učestalosti ponavljanja (PRF) min. od 0,5 kHz do 26 kHz - automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu, min. PS, ED, PS/ED, PI, RI - automatska optimizacija spektra pritiskom na jednu tipku, podešava min.: baznu liniju, inverziju, PRF i kutnu korekciju u živoj slici) - vaskularna izvješća.
1.21 | Panoramski rekonstrukcijski prikaz dostupan na svim traženim sondama, mogućnost mjerenja u naknadnoj obradi, duljina prikaza min. 60 cm, mogućnost rekostrukcije u naknadnoj obradi.
1.22 | Aplikacija za elastografiju uz kompresiju tkiva pritiskom sonde (strain). Kvantitativne analize krivuljama u grafičkom prikazu. Paralelni prikaz 2D slike i slike dobivene elastografijom. Grafički prikaz kvalitete akvizicije. E-indeks i E-omjer kalkulacije. Dostupno na linearnim i konveksnim sondama.
1.23 | Program za elastografiju u 2D prikazu upotrebom akustičkog impulsa bez potrebe ručnog pritiska tkiva (shear wave). Rezultati prikazani vizualno i kvantificirano bojom u odabranoj regiji interesa, prikaz rezultata u kPa i m/s, min. 8 mjerenja, mogućnost podešavanja veličine regije interesa. Spremanje rezultata elastografije u neobrađenom (raw) formatu s mogućnošću naknadne analize i mjerenja sa spremljenih kino sekvenci u naknadnoj obradi. Dostupno za konveksnu i linearnu sondu.
1.24 | Automatsko mjerenje debljine intima media kompleksa (IMT).
1.25 | Program za oslikavanje s kontrastnim sredstvima. Mogućnost analiza krivuljama. Hibridni prikaz. Dva brojača. Prospektivno ili retrospektivno snimanje podataka u neobrađenom (raw) formatu. Funkcija pražnjenja (flash). Vrijeme dolaska kontrasta kvantificirano bojom.
1.26 | Napredni program za oslikavanje i kvantifikaciju dojke, automatsko ocrtavanje konture lezije i automatizirano mjerenje unutar odabrane regije interesa. BI-RADS procjena.
1.27 | Napredni program za oslikavanje i evaluaciju štitnjače, sažetak mjerenja sa lokacijom čvorova, paratiroide i limfnih čvorova.
1.28 | Kino memorija od min. 2200 s u 2D prikazu i obojanom Doppler prikazu. Jednostruki, dvostruki i četverostruki kino prikaz. Mogućnost mjerenja i kalkulacija na kino snimci.
1.29 | Pohrana slika i kino sekvenci u min.: DICOM, neobrađeni (raw), AVI, WMV i JPEG formatima.
1.30 | Ugrađena radna stanica s bazom pacijenata i arhivom UZV slika i kino sekvenci. Mogućnost promjene parametara slike na pozvanim slikama i kino sekvencama iz arhive na uređaju min.: promjena pojačanja za 2D, obojani Doppler i PW Doppler, promjena sive i Color mape, promjena TGC, faktor uvećanja, kompresija, rejekcija, pomak bazne linije, automatska promjena dopplerskog kuta, inverzija spektra, automatska optimizacija slike u 2D prikazu, dinamički raspon, kreiranje 3D rekonstrukcije iz spremljenog 2D kino zapisa, promjena razine redukcije točkastih artefakata. Mogućnost usporedbe slike iz arhive s trenutnom slikom aktualnog pregleda (živa slika) s automatskim postavljanjem svih parametara skeniranja ranije pohranjene slike. Dodatna mjerenja i izračuni na pozvanim slikama i kino sekvencama iz arhive. Mogućnost konfiguracije izvješća prema želji korisnika za ispis na printer.
1.31 | Pohrana slika i kino sekvenci na ugrađeni SSD pogon, DVD (RW) i USB memoriju.
1.32 | Priključci min.: USB, HDMI, mrežni priključak s brzinom prijenosa podataka min. 1 Gbps.
1.33 | Mogućnost direktnog spajanja servisnog centra na uređaj putem internet veze.
1.34 | Uputstva za upotrebu dostupna pritiskom na jednu tipku u elektronskom formatu na ekranu uređaja.
1.35 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini, min: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, upit/dohvat, razmjena medija, strukturirano izvještavanje.
1.36 | Mogućnost paralelnog prikaza žive ultrazvučne slike s 3D DICOM datotekom s CT ili MR uređaja, uvezenom putem USB, CD, DVD- medija ili mrežno na ultrazvučni uređaj.
2 | Multifrekventne sonde s konektorima bez igličastih kontakata-pinova:
2.1 | Konveksna sonda tehnologije izrade iz jednog komada kristala: - frekvencijski raspon min. od 1 do 6 MHz - broj elemenata: min. 192 - kut prikaza: min. 70° - dubina prikaza: min. 32 cm - promjena min. 5x 2D, 5x harmonične, 5x obojani Doppler i 5x PW Doppler frekvencije - podrška za "strain", "shear wave" elastografiju i kontrastno oslikavanje - biopsijska vodilica.
2.2 | Linearna sonda: - frekvencijski raspon: min. od 2 do 8 MHz - broj elemenata: min. 192 - širina prikaza: max. 45 mm - dubina prikaza: min. 16 cm - promjena min. 4x 2D, 3x harmonične, 4x obojani Doppler i 4x PW Doppler frekvencije - podrška za "strain", "shear wave" elastografiju i kontrastno oslikavanje.
2.3 | Matrična linearna sonda s više redova kristala: - frekvencijski raspon: min. od 4 do 15 MHz - broj elemenata: min. 1000 - širina prikaza: min. 50 mm - promjena min. 4x 2D, 4x harmonične, 4x obojani Doppler i 3x PW Doppler frekvencije - podrška za "strain" elastografiju - biopsijska vodilica.
3 | Periferni uređaji:
3.1 | Ugrađeni crno bijeli video printer
3.3 | Ugrađeni grijač gela
4 | Dodatne opcije:
4.1 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s programom i dodatnom opremom za volumnu navigaciju (magnet i min. 2 senzora), označavanje i praćenje željenih pozicija, praćenje i navođenje igle za biopsiju, simultani prikaz CT ili MR presjeka s kalibriranom živom ultrazvučnom slikom dostupno u radu s konveksnom, linearnom, mikrokonveksnom i sektorskom sondom, za razne aplikacije, min. prostata, mozak, abdomen, dojka.
4.2 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s linernom sondom oblika hokejske palice, frekvencijskog raspona min. od 4 do 15 MHz, širine prikaza max. 26 mm, broj elemenata min. 160.
4.3 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja s mikrokonveksnom sondom za biopsiju, frekvencijskog raspona min. od 2 MHz do 6 MHz, s min. 128 elemenata, kut prikaza min. 110°, s biopsijskom vodilicom za višekratnu uporabu.
Ukupno bez PDV-a
Iznos PDV-a
Sveukupno s PDV-om
Jamstveni rok na isporučenu i montiranu opremu iznosi: ________ mjeseci od potpisivanja primopredajnog zapisnika (minimalno 12 mjeseci).
Glavni dijelovi koji se poprave ili zamijene u jamstvenom roku imat će jamstvo od ________ mjeseci (najmanje 6 mjeseci).
Datum: ___________________
Ponuditelj: ___________________________ M.P.