TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naručitelj: BioGnost d.o.o., Međugorska 59, 10040 Zagreb

Predmet nabave: Zaštitne komore za odvagu boja

Evidencijski broj nabave: 02

TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Minimalni kriteriji koje jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva odnosi se na propisane funkcionalnosti, standarde i druge značajke u sklopu definiranih parametara/stavki za robu. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate/norme/standarde pri čemu je odgovornost Ponuditelja da dostavi dokaz jednakovrijednosti ponuđenog certifikata/norme/standarda, odnosno prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo da oprema koja je predmet nabave zadovoljava pravila, upute i odredbe obuhvaćene predmetnim certifikatima/normama/standardima, a kako bi se osigurala prikladnost opreme za upotrebu, a kako je definirano u sklopu parametara/stavki minimalnih tehničkih zahtjeva.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

| I Br. stavke | II Tražene specifikacije |  | III Ponuđene specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Čista soba Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
|  | Parametar / stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 1.1 | Vanjske dimenzije | Širina: 2000 mm – 2200 mm Dubina: 3000 mm – 3200 mm Visina: 2500 mm – 2600 mm |  |
| 1.2 | Broj ventilatora | Min. 6 komada |  |
| 1.3 | Efikasnost HEPA filtera | Min. 99.95% čestica promjera 0.3 μm |  |
| 1.4 | Snaga uređaja | Max. 1500W |  |
| 1.5 | Klasa čiste sobe | Min. ISO 5 (klasa 100), klasa A ili jednakovrijedan standard |  |
| 1.7 | Materijal cijevi | Aluminijska legura |  |
| 1.8 | Materijal zida | Antistatička zavjesa otporna na prašinu |  |
| 1.9 | Snaga pojedinačne UV lampe | Min. 40W |  |
| 1.10 | Snaga pojedinačne rasvjetne lampe | Min. 15W |  |
| 1.11 | Jakost rasvjete | Min. 500 lux |  |
| 1.12 | Brzina zraka | Min. u rasponu od 0.1 - 0.6 m/s |  |
| 2. Digestor – tip 1 Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
|  | Parametar / stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 2.1 | Vanjske dimenzije | Širina: 1500 mm – 1700 mm Dubina: 800 mm – 1000 mm Visina: 2400 mm – 2500 mm |  |
| 2.2 | Unutarnje dimenzije | Širina: 1200 mm – 1400 mm Dubina: 500 mm – 700 mm Visina: 700 mm – 900 mm |  |
| 2.3 | Visina radne površine | 750 mm – 850 mm |  |
| 2.4 | Brzina zraka | Min. u rasponu od 0.3 - 0.8m/s |  |
| 2.5 | Buka | ≤70 dB |  |
| 2.6 | Snaga pojedinačne rasvjetne LED lampe | Min. 30W |  |
| 2.7 | Snaga uređaja | Max. 400W |  |
| 2.8 | Broj centrifugalnih ventilatora s podesivom brzinom | Min. 1 komad |  |
| 2.9 | Prednji kliznik digestora | Materijal: kaljeno staklo otporno na kiseline i lužine, debljine od min. 5 mm, podesiva visina |  |
| 2.10 | Okvir digestora | Materijal otporan na jake kiseline, lužine i ima antikorozivnu zaštitu |  |
| 2.11 | Radna ploča digestora | Materijal: fenolna smola otporne na kemikalije |  |
| 2.12 | Broj vodootpornih utičnica | Min. 2 komada |  |
| 2.13 | Upravljačka ploča s LCD zaslonom | Uključeno |  |
| 3. Digestor – tip 2 Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
| 3.1 | Vanjske dimenzije | Širina: 1800 mm – 2000 mm Dubina: 800 mm – 1000 mm Visina: 2400 mm – 2500 mm |  |
| 3.2 | Unutarnje dimenzije | Širina: 1500 mm – 1700 mm Dubina: 500 mm – 700 mm Visina: 700 mm – 900 mm |  |
| 3.3 | Visina radne površine | 750 mm – 850 mm |  |
| 3.4 | Brzina zraka | Min. u rasponu od 0.3 - 0.8m/s |  |
| 3.5 | Buka | ≤70 dB |  |
| 3.6 | Snaga pojedinačne rasvjetne LED lampe | Min. 30W |  |
| 3.7 | Snaga uređaja | Max. 400W |  |
| 3.8 | Broj centrifugalnih ventilatora s podesivom brzinom | Min. 2 komada |  |
| 3.9 | Prednji kliznik digestora | Materijal: kaljeno staklo otporno na kiseline i lužine, debljine od min. 5 mm, podesiva visina |  |
| 3.10 | Okvir digestora | Materijal otporan na jake kiseline, lužine i ima antikorozivnu zaštitu |  |
| 3.11 | Radna ploča digestora izrađena od fenolne smole otporne na kemikalije | Materijal: fenolna smola otporna na kemikalije |  |
| 3.12 | Broj vodootpornih utičnica | Min. 2 komada |  |
| 3.13 | Upravljačka ploča s LCD zaslonom | Uključeno |  |
| 4. Mobilni ormar za laminarni protok Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
|  | Parametar / stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 4.1. | Klasa | Min. biološke sigurnosti klase I ili jednakovrijedna klasa |  |
| 4.2 | Vanjske dimenzije | Širina: 1100 mm – 1300 mm Dubina: 600 mm – 800 mm Visina: 1900 mm – 2100 mm |  |
| 4.3 | Unutarnje dimenzije | Širina: 900 mm – 1000 mm Dubina: 600 mm – 800 mm Visina: 600 mm – 800 mm |  |
| 4.4 | Brzina zraka | Min. u rasponu od 0,75 – 1,0m/s |  |
| 4.5 | Efikasnost HEPA filtera | Min. 99.95% čestica promjera 0.3 μm |  |
| 4.6 | Snaga uređaja | Max. 400W |  |
| 4.7 | Visina radne površine | 750 mm – 850 mm |  |
| 4.8 | Radni stol izgrađen od nehrđajućeg čelika razreda AISI 304 ili jednakovrijednog | Uključeno |  |
| 4.9 | Okvir | Izrađen od čelika s antibakterijskim premazom u prahu |  |
| 4.10 | Upravljačka ploča s LCD zaslonom | Uključeno |  |
| 4.11 | Memorijska funkcija u slučaju gubitka struje | Uključeno |  |
| 4.12 | Snaga pojedinačne fluorescentne lampe | Min. 20W |  |
| 4.13 | Snaga pojedinačne UV lampe | Min. 20W |  |
| 4.14 | Buka | ≤70 db |  |