Prilog V.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

GRUPA 2: Laboratorijska oprema i uređaji

NAPOMENA: Ponuditelj nudi predmet nabave putem ove tablice Tehničkih specifikacija koja će činiti dio ponude.

Ponuditelj je dužan ponuditi svaku stavku kako je tražena u stupcu 2. Tražene karakteristike.

Ponuđeni predmet nabave je pravilan i prihvatljiv samo ako ispunjava sve zahtijevane uvjete i svojstva. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje stavke navedene u stupcu 2. Tražene karakteristike. Ponuditelj obavezno popunjava stupac 3. «Ponuđene karakteristike» definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe (napomena: ponuditelj popunjava tehničke specifikacije upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“ , „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). Ponude ponuditelja koji ne popune tehničke specifikacije sa točnim karakteristikama ponuđene robe mogu biti odbačene.

Zahtjevi definirani Tehničkim specifikacijama predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati, ukoliko nije drugačije navedeno, te se iste ne smiju mijenjati od strane ponuditelja.

| 1. Red. br. | 2. Tražene karakteristike | 3. Ponuđene karakteristike |
| --- | --- | --- |
| 1. | Precizna vaga do 700g |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
|  | Maksimalna odvaga: 700g ili više |  |
|  | Minimalna odvaga: 0,02g ili manje |  |
|  | Očitanje: 0,001g ili bolje |  |
|  | Linearnost: ±0,003g ili bolje |  |
|  | Vrijeme stabilizacije: 2s ili manje |  |
|  | Klasa zaštite: IP43 ili jednakovrijedno ili bolje |  |
|  | Interna kalibracija |  |
|  | Sučelja: RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |  |
|  | Vaga s minimalno 7 baza podataka |  |
|  | Snimanje 500 000 mjerenja ili više |  |
|  | Ekran u boji, osjetljiv na dodir |  |
|  | Touch-Free upravljanje |  |
|  | Dimenzije mjerne plohe: 125x125mm ili više |  |
|  | Masa vage: 4kg ili manje |  |
|  | Jamstvo: 1 godina ili više |  |
| 2. | Analitička vaga do 300g |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 2.1. | Maksimalna odvaga: 300g ili više |  |
| 2.2. | Minimalna odvaga: 10mg ili manje |  |
| 2.3. | Očitanje: 0,1mg ili bolje |  |
| 2.4. | Linearnost: ±0,3mg ili bolje |  |
| 2.5. | Vrijeme stabilizacije: 2,5s ili manje |  |
| 2.6. | Klasa zaštite: IP43 ili jednakovrijedno ili bolje |  |
| 2.7. | Interna kalibracija |  |
| 2.8. | Sučelja: RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi; jedan USB ulaz s prednje strane vage |  |
| 2.9. | Vaga s minimalno 7 baza podataka |  |
| 2.10. | Snimanje 500 000 mjerenja ili više |  |
| 2.11. | Ekran u boji, osjetljiv na dodir |  |
| 2.12. | Sastavljanje i rastavljanje mjerne komore dvostrukim klikom |  |
| 2.13. | Antistatska mjerna komora |  |
| 2.14. | Zaštita od krađe |  |
| 2.15. | Touch-Free upravljanje |  |
| 2.16. | Dimenzije mjerne plohe: Ø95mm ili više |  |
| 2.17. | Masa vage: 7,5kg ili manje |  |
| 2.18. | Jamstvo: 1 godina ili više |  |
| 3. | Precizna vaga do 6kg |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 3.1. | Maksimalna odvaga: 6kg ili više |  |
| 3.2. | Minimalna odvaga: 0,5g ili manje |  |
| 3.3. | Očitanje: 0,01g ili bolje |  |
| 3.4. | Linearnost: ±0,02g ili bolje |  |
| 3.5. | Vrijeme stabilizacije: 1,5s ili manje |  |
| 3.6. | Klasa zaštite: IP43 ili jednakovrijedno ili bolje |  |
| 3.7. | Interna kalibracija |  |
| 3.8. | Sučelja: RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi |  |
| 3.9. | Vaga s minimalno 7 baza podataka |  |
| 3.10. | Snimanje 500 000 mjerenja ili više |  |
| 3.11. | Ekran u boji, osjetljiv na dodir |  |
| 3.12. | Touch-Free upravljanje |  |
| 3.13. | Dimenzije mjerne plohe: 190x190mm ili više |  |
| 3.14. | Masa vage: 6kg ili manje |  |
| 3.15. | Jamstvo: 1 godina ili više |  |
| 4. | Tresilica sita sa sitima |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 4.1. | Digitalni prikaz amplitude od 1-100% |  |
| 4.2. | Digitalni prikaz vremena od 1 - 90 min ili bolje |  |
| 4.3. | Uređaj prikladan za suho i mokro prosijavanje |  |
| 4.4. | Elektromagnetski motor |  |
| 4.5. | 3D kretanje |  |
| 4.6. | Maksimalna visina sita na tresilici: 500mm ili više |  |
| 4.7. | Masa šarže uzorka: 3kg ili više |  |
| 4.8. | Klasa zaštite: IP54 ili jednakovrijedno ili bolje |  |
| 4.9. | Dimenzije tresilice (ŠxVxD): 420x220x400mm ili manje |  |
| 4.10. | Masa tresilice: 40kg ili manje |  |
| 4.11. | U isporuku uključiti: napinjač sita s klemama (ne na navoj), sita 200x50mm s mrežom otvora 0,125mm, 0,150mm, 0,250mm, 0,400mm, 0,500mm, 0,600mm, 0,710mm, 0,850mm, 1,00mm, 1,25mm, dno za sita 200x50mm i poklopac za sita 200mm. |  |
| 4.12. | Jamstvo: 1 godina ili više |  |
| 4.13. | Prilikom puštanja uređaja u rad Isporučitelj treba provesti kompletnu analizu s uzorcima Naručitelja, a po normi HRN EN 14778-1 ili jednakovrijedno i HRN EN 15149-2 ili jednakovrijedno i zapisnikom dokazati primjenjivost uređaja za predmetnu normu. |  |
| 5. | Mlin čekićar s pripadajućom opremom |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 5.1. | Mlin čekićar robusne izvedbe, za grubo i fino mljevenje, rad u šaržama ili konstantno, prikladan za suhe, meke i srednje tvrde materijale |  |
| 5.2. | Veličina ulaznog materijala: do 25mm ili veća |  |
| 5.3. | Veličina izlaznog materijala: do 50µm ili manja |  |
| 5.4. | Podesiva brzina u rasponu od 3000 do 10000 rpm ili bolje |  |
| 5.5. | Potrošnja energije: 2500W ili manje |  |
| 5.6. | Centralno zaključavanje |  |
| 5.7. | Komora za mljevenje, lijevak za punjenje i materijali na ulazu i izlazu izrađeni od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika |  |
| 5.8. | Klasa zaštite: IP41 ili jednakovrijedno ili bolje |  |
| 5.9. | Dimenzije mlina (ŠxVxD): 610x1300x1000mm ili manje |  |
| 5.10. | Masa mlina s postoljem: 70kg ili manje |  |
| 5.11. | U isporuku uključiti: postolje s kotačima, okvir za sita za meke do srednje-tvrde, vlaknaste materijale, odgovarajuća sita otvora 0,5, 1,0 i 2,0mm te kolekcijsku posudu 5L ili više od čelika |  |
| 5.12. | Prilikom puštanja uređaja u rad Isporučitelj treba provesti kompletnu analizu s uzorcima Naručitelja, a po normi HRN EN 15103 ili jednakovrijedno i zapisnikom dokazati primjenjivost uređaja za predmetnu normu. |  |
| 6. | Sušionik |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 6.1. | Sušionik s prisilnom cirkulacijom - ventilator |  |
| 6.2. | Volumen komore: 160L ili više |  |
| 6.3. | Dimenzije komore (ŠxVxD): 550x700x360mm ili više |  |
| 6.4. | Maksimalno opterećenje komore: 200kg ili više |  |
| 6.5. | Temperaturni raspon: +10°C iznad temperature okoline do 300°C ili bolje |  |
| 6.6. | Rezolucija postavljanja: 0,5°C ili bolje |  |
| 6.7. | Temperaturna uniformnost: na 100°C → 1,0°C, na 200°C → 3,0°C, na 300°C → 5°C ili bolje |  |
| 6.8. | Temperaturna varijacija: 1°C ili manje u cijelom temperaturnom rasponu |  |
| 6.9. | Minimalno 1 TFT ekran u boji ili više (stavka se boduje sukladno točki 7. Poziva) |  |
| 6.10. | Tajmer: 1 min do 90 dana ili bolje |  |
| 6.11. | Vrijeme procesa započinje tek nakon postizanja zadane temperature |  |
| 6.12. | Program za upravljanje i prijenos podataka |  |
| 6.13. | Sučelja: USB i Ethernet |  |
| 6.14. | Dva temperaturna senzora za simultano praćenje |  |
| 6.15. | Sustav autodijagnostike |  |
| 6.16. | Vizualni i zvučni alarm |  |
| 6.17. | Puna vrata od nehrđajućeg čelika sa zaključavanjem u minimalno dvije točke |  |
| 6.18. | Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika, jednostavna za čišćenje |  |
| 6.19. | U isporuku uključiti: 2 rešetkaste police |  |
| 6.20. | Masa sušionika: 100 kg ili manje |  |
| 6.21. | Jamstvo: 1 godina ili više |  |
| 7. | Klima komora |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 7.1. | Klima komora s kontrolom temperature i vlage |  |
| 7.2. | Volumen komore: 240L ili više |  |
| 7.3. | Dimenzije komore (ŠxVxD): 600x800x400mm ili više |  |
| 7.4. | Maksimalno opterećenje komore: 130kg ili više |  |
| 7.5. | Temperaturni raspon: +7°C iznad temperature okoline do 90°C ili bolje |  |
| 7.6. | Rezolucija postavljanja: 0,1°C ili bolje |  |
| 7.7. | Raspon vlage: 20 do 90% ili bolje |  |
| 7.8. | Rezolucija postavljanja: 0,5% ili bolje |  |
| 7.9. | Validacijski otvor 40mm na stražnjoj strani |  |
| 7.10. | Minimalno 1 TFT ekran u boji ili više (stavka se boduje sukladno točki 7. Poziva) |  |
| 7.11. | Tajmer: 1 min do 90 dana ili bolje |  |
| 7.12. | Vrijeme procesa započinje tek nakon postizanja zadane temperature |  |
| 7.13. | Program za upravljanje i prijenos podataka |  |
| 7.14. | Sučelja: USB i Ethernet |  |
| 7.15. | Dva temperaturna senzora za simultano praćenje |  |
| 7.16. | Integrirani senzor za nadzor previsoke ili preniske temperature |  |
| 7.17. | Sustav autodijagnostike |  |
| 7.18. | Vizualni i zvučni alarm |  |
| 7.19. | Puna vrata od nehrđajućeg čelika sa zaključavanjem u minimalno dvije točke |  |
| 7.20. | Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika |  |
| 7.21. | U isporuku uključiti: 2 perforirane police |  |
| 7.22. | Masa klima komore: 120 kg ili manje |  |
| 7.23. | Jamstvo: 1 godina ili više |  |
| 7.24. | Grijanje s minimalno 5 strana (stavka se boduje sukladno točki 7. Poziva) |  |
| 7.25. | Prilikom puštanja uređaja u rad Isporučitelj treba provesti kompletnu analizu s uzorcima Naručitelja, a po normi HRN EN 14780 ili jednakovrijedno i zapisnikom dokazati primjenjivost uređaja za predmetnu normu. |  |
| 8. | Halogeni vlagomjer |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 8.1. | Maksimalna odvaga: 100g ili više |  |
| 8.2. | Minimalna odvaga: 5g ili manje |  |
| 8.3. | Očitanje mase: 1mg ili bolje |  |
| 8.4. | Linearnost: 3mg ili bolje |  |
| 8.5. | Vrijeme stabilizacije: 3s ili manje |  |
| 8.6. | Eksterna kalibracija |  |
| 8.7. | Mogućnost spajanja printera preko RS232 sučelja |  |
| 8.8. | Temperaturni raspon: od 50 do 190°C ili bolje |  |
| 8.9. | Očitanje vlage: 0,01% ili bolje |  |
| 8.10. | Grijač: halogeni snage 400W ili više |  |
| 8.11. | Prozor za promatranje uzorka |  |
| 8.12. | Načini sušenja: standardni, lagani i brzi |  |
| 8.13. | Materijal posudica za uzorak: aluminij |  |
| 8.14. | U isporuku uključiti: 50 posudica za uzorak |  |
| 8.15. | Masa vlagomjera: 5kg ili manje |  |
| 8.16. | Jamstvo: 3 godine ili više |  |
| 9. | Mufolna peć |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 9.1. | Maksimalna radna temperatura: do 1100°C ili više |  |
| 9.2. | Volumen komore: 3L ili više |  |
| 9.3. | Radna snaga: 1500W ili više |  |
| 9.4. | Vrijeme zagrijavanja od sobne temperature do maksimalne radne temperature (Tmax): 40 min ili manje |  |
| 9.5. | Vrata peći na podizanje |  |
| 9.6. | Temperaturni kontroler s digitalnim ekranom i mogućnošću pohrane 8 programa s 32 temperaturna koraka (segmenta) ili bolje |  |
| 9.7. | Temperaturna stabilnost: ±1°C ili bolje |  |
| 9.8. | Temperaturna uniformnost: ±10°C ili bolje |  |
| 9.9. | Dimenzije komore (ŠxDxV): 120x200x100mm ili više |  |
| 9.10. | Dimenzije peći (ŠxDxV): 350x500x450mm ili manje |  |
| 9.11. | Masa peći: 20kg ili manje |  |
| 9.12. | U isporuku uključiti: dimnjak |  |
| 9.13. | Jamstvo: 1 godina ili više |  |
| 9.14. | Prilikom puštanja uređaja u rad Isporučitelj treba provesti kompletnu analizu s uzorcima Naručitelja, a po normi HRN EN 14775 ili jednakovrijedno i zapisnikom dokazati primjenjivost uređaja za predmetnu normu. |  |
| 10. | Kalorimetar s programom |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 10.1. | Kalorimetar standardni s cirkulacijskim hladilom i sferičnom, dekompozicijskom posudom prikladan za analizu biomase, drva i drvenih peleta |  |
| 10.2. | Kalorimetar mora biti opremljen automatskim funkcijama: paljenja, punjenja i pražnjenja vode, punjenja kisikom, ispiranjem zraka iz dekompozicijske posude i ventilacijom iste nakon mjerenje |  |
| 10.3. | RFID tehnologija ili jednakovrijedna za prepoznavanje dekompozicijske posude |  |
| 10.4. | Ekran osjetljiv na dodir |  |
| 10.5. | Tri načina mjerenja: adijabatski, izoperibolni ili dinamički |  |
| 10.6. | Program za rad preko računala |  |
| 10.7. | Sučelja: USB i RS232 |  |
| 10.8. | Klasa zaštite: IP20 ili jednakovrijedno ili bolje |  |
| 10.9. | Rezolucija mjerenja: 0,0002K ili bolje |  |
| 10.10. | Protok cirkulacijskog hladila: 60l/h ili više |  |
| 10.11. | Dimenzije kalorimetra (ŠxVxD): 500 x 450 x 500mm ili manje |  |
| 10.12. | Masa kalorimetra: 75kg ili manje |  |
| 10.13. | Jamstvo: 1 godina ili više |  |
| 10.14. | Mogućnost odabira početne temperature (stavka se boduje sukladno točki 7. Poziva) – navesti jednu, dvije ili tri početne temperature |  |
| 10.15. | Prilikom puštanja uređaja u rad Isporučitelj treba provesti kompletnu analizu s uzorcima Naručitelja, a po normi HRN EN 14918 ili jednakovrijedno i zapisnikom dokazati primjenjivost uređaja za predmetnu normu. |  |
| 11. | Analitička vaga za gustoću |  |
|  | Proizvođač: |  |
|  | Model: |  |
|  | Količina: 1 |  |
| 11.1. | Maksimalna odvaga: 300g ili više |  |
| 11.2. | Minimalna odvaga: 10mg ili manje |  |
| 11.3. | Očitanje: 0,1mg ili bolje |  |
| 11.4. | Linearnost: ±0,3mg ili bolje |  |
| 11.5. | Vrijeme stabilizacije: 2,5s ili manje |  |
| 11.6. | Klasa zaštite: IP43 ili jednakovrijedno ili bolje |  |
| 11.7. | Interna kalibracija |  |
| 11.8. | Sučelja: RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi, jedan USB ulaz s prednje strane vage |  |
| 11.9. | Vaga s minimalno 7 baza podataka |  |
| 11.10. | Snimanje 500 000 mjerenja ili više |  |
| 11.11. | Ekran u boji, osjetljiv na dodir |  |
| 11.12. | Sastavljanje i rastavljanje mjerne komore dvostrukim klikom |  |
| 11.13. | Antistatska mjerna komora |  |
| 11.14. | Zaštita od krađe |  |
| 11.15. | Touch-Free upravljanje |  |
| 11.16. | Dimenzije mjerne plohe: Ø95mm ili više |  |
| 11.17. | Masa vage: 7,5kg ili manje |  |
| 11.18. | U isporuku uključiti: set od nehrđajućeg čelika za određivanje gustoće tekućina i krutina (granulata) |  |
| 11.19. | Jamstvo: 1 godina ili više |  |
| 11.20. | Prilikom puštanja uređaja u rad Isporučitelj treba provesti kompletnu analizu s uzorcima Naručitelja, a po normi HRN EN 15150 ili jednakovrijedno i zapisnikom dokazati primjenjivost uređaja za predmetnu normu. |  |

______________, __/__/2021.

ZA PONUDITELJA

________________________________

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)