## OPREMA ZA DENT. POLIKLINIKU
Redni. br. | OPIS
1 | Oprema za dentalnu polikliniku
Tehničke karakteristike
Peć za keramiku
Hardver
ekran u boji na dodir sa zaštitnom membranom
grijač nove QTK tehnologije sa jedinstvenim SIC reflektorom topline
OSD zaslon sa indikatorom tijeka programa
max temp: 1200 c
ugrađen nosač kliješta
veliki nosač za hlađenje radova
Softver
unaprijed memorirani programi za keramike proizvođaća peći
individualni programi-300/20 za mogućnost pečenja keramika različitih proizvođača
mogućnost aktiviranja opcije za minimalnu potrošnju energije
integrirani programi odrzavanja i dijagnostike
zastita od smetnji kratkih prekida el.energije
nadogradnja softvera preko USB flash i kabela
Vakuum pumpa
krajnji vakum ispod 40 mbara
potrosnja el energije: do 70w
filter za vlagu
Mikromotor
Namjena :
Obrada cirkonskih nadomjestaka, metalnih konstrukcija, razno
Izvedba:
Stolna pogonska jedinica s pedalom
tacna za objekte i alate na gornjoj plohi pogonske jedinice
okretni kružni potencijometar na pogonskoj jedinici
ekran za digitalni prikaz brzine okretaja na pogonskoj jedinici
prekidač za određivanje smjera vrtnje (naprijed/nazad)
prekidač za paljenje i gašenje uređaja.
pogonska stolna jedinica izvedena iz čvrstog čeličnog obojenog lima
Instrument nasadnik ergonomske izvedbe od čelika, tvrde plastike i gume
Napajanje: 220 - 240 V 50Hz
Raspon brzine okretaja: 1000 - 50000 o/min
Prihvat: barem 2,35 mm ili opcijski 3,00 mm
Okretni moment: minim. 7,8 Ncm
Potrošnja: max. 270 W
Rok isporuke: ____________
Jamstveni rok: ____________
Datum: ________________
Za ponuditelja: _______________ M.P.