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NABAVA OPREME ZA OPREMANJE RADIONICE
Evidencijski broj nabave: 4
Tehničke specifikacije GRUPA 2 Set instrumenata za mjerenje instalacija
1. Komplet instrumenata namijenjen za testiranje i certificiranje bakrenih STP, FTP, SSTP, UTP LAN strukturnih ožičenja prema ”Permanent link” i ”Channel link” standardima. Instrument dolazi u kompletu koji se sastoji od glavne i odzivne jedinice. – 1 kom
· Glavne i odzivne jedinice (Main i Smart Remote) sa kapacitivnim (capacitive touch) zaslonom veličine min 5,7” u integriranoj gumenoj zaštiti.
· Vrste kabela za testiranje: Oklopljena i neoklopljena (STP, FTP, SSTP,UTP) LAN strukturna 
ožičenja. 
TIA Category 3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 8: 100 Ω   
ISO/IEC Class C, D, E,  EA, F i FA, I/II: 100 Ω i 120 Ω ili jednakovrijedno
· Testni standardi: 
TIA Category 3, 4, 5, 5e, 6, 6A, 8 per TIA 568-C.2
ISO/IEC Class C and D, E, Ea, F, FA, I/II certification per ISO/IEC 11801:2002 ili jednakovrijedno and amendments
PoE standard 3af and IEEE 802.3at ili jednakovrijedno
Frekvencija: 2000 MHz
Točnost: Level V
· Podržani test parametri za bakrene kabele: Ožičenje (Wire Map), Dužina (Length) , Propagaciono kašnjenje (Propagation Delay), Zakrivljenje usljed kašnjenja (Delay Skew), Otpor petlje (DC Loop Resistance), Insertion Loss (Attenuation), Return Loss (RL), NEXT, Attenuation-to-crosstalk Ratio (ACR-N), ACR-F (ELFEXT), Power Sum ACR-F (ELFEXT), Power Sum NEXT, Power Sum ACR-N, Power Sum Alien Near End Xtalk (PS ANEXT), Power Sum Alien Attenuation Xtalk Ratio Far End (PS AACR-F), TCL i ELTCTL mjerenja
· Brzina operacije testiranja za bakrene kabele: 
7 sekundi ili manje za puni dvostrani (send – receive) Autotest za Cat 6/Class E Twisted-Pair linkove.
8 sekundi za puni dvostrani (send – receive) Autotest za Cat 6A/Class EA linkove.
· Duljina bakrenih kabela: Točnost: ± (0,3m + 4%) – jednostrani test; ± (0,3m + 2%) – obostrani test. Rezolucija: 0,1 m - jednostrani test; 0,1 m - obostrani test. Opseg: 800 m – jednostrani test; 150 m – obostrani test.
· DC otpor petlje (DC loop Resistance): Točnost: od 0 do 540 Ω, Rezolucija: 0,1 Ω, Točnost: ± 1 Ω + 1%
· Ulazna zaštita: Zaštićen od kontinuiranog telekom napona i 100mA preko-struje. Standardni ISDN pre-naponi ne uzrokuju oštećenja
· Napajanje: Glavna i odzivna jedinica: Lithium-ion baterijsko pakiranje, 7.2 V.  Vrijeme punjenja (kada je uređaj isključen): 4 sati. AC adapter/punjač, prilagođen Hrvatskoj elektroenergetskoj mreži. Obavezno interno napajanje memorije (backup) u glavnoj jedinici. Tipičan životni vijek baterije: 5 godina.
· Pribor: Priključnih adaptera Cat8/Class I/II za metodu mjerenja ”Permanent Link” (2 komada). Priključnih adaptera Cat8/Class I/II za metodu mjerenja ”Channel Link” (2 komada). Punjač (2 komada). Slušalice za komunikaciju između operatera na glavnoj i odzivnoj jedinici (2 komada). USB kabel za spajanje instrumenta sa računalo. WiFi modul ugrađen u glavnu jedinicu za bežično povezivanje s računalom. Torba za nošenje instrumenta.
· Mora uključivati edukaciju i certificiranje za dva djelatnika naručitelja sa međunarodnom priznatim certifikatom za testiranje bakrenih strukturnih ožičenja. 
2. True RMS digitalni multimetar – 3 kom
· Veliki matrični zaslon sa 50000 znamenaka, razlučivosti  320x240 točaka
· 50 Ohm mjerni opseg za ispitivanje otpora namotaja motora i niskoohmska mjerenja
· Osnovna točnost na VDC području 0,025%
· Mjerenje napona 1000V AC/DC, Struje 10A AC/DC ( 20A kratkotrajno 30 sek.)
· Mjerenje otpora 500MΩ, frekvencije 1MHz i, kapaciteta  100mF i vodljivosti do 50nS
· Ispitivanje dioda, neprekinutosti sa zvučnim signalima, pohrana mjernih postavki, Peak capture funkcija za hvatanje tranzijenata do 250 us, snimanje događaja i trendova
· Mjerenje temperature -200°C do +1350°C pomoću adaptera za K-tip termopar sonde
· Pozadinsko osvjetljenje zaslona, automatsko isključenje
· Robusno, s gumom integrirano zaštitno kućište otporno na padove i udarce
· Optički USB PC interface 
· Mogućnost bežičnog spajanja na pametne uređaje (mobitel, tablet) i dijeljenje mjernih rezultata u realnom vremenu na udaljenje uređaje
· Komplet sadržava minimalno ove stavke:: Digitalni multimetar, silikonske mjerne vezice, krokodil hvataljke, tvornički kalibracijski certifikat, upute, termopar sonda, magnetni komplet za vješanje multimetra, pripadajući programski paket- software, kabel za priključak na PC, modul za bežično spajanje na pametne uređaje, zaštitna torbica
3. True RMS strujna kliješta: 3 kom
· Mjerno područje struje 1000A AC/ 1000A DC
· Prošireno područje mjerenje struje do 2500A AC putem fleksibilnog adaptera
· Mjerno područje napona 1000V AC/DC
· Mjerenje struja pokretanja (Inrush)
· Mjerenje otpora, frekvencije i kapacitivosti te test neprekidnosti
· Mogućnost bežičnog spajanja na pametne uređaje (mobitel, tablet) i dijeljenje mjernih rezultata u realnom vremenu na udaljenje uređaje
· Uskopojasni filter za eliminaciju smetnji i precizno mjerenje te stabilne rezultate
4. Osciloskop namijenjen za analizu signala i na vremenskoj i frekvencijskoj domeni- 1 kom
· 5 u 1: DSO osciloskop, spektralni analizator, arbitrary funkcijski generator, multimetar i napajanje
· Velik, jasan, 20,3 cm (8") 800 × 480 visoke rezolucije TFT LCD zaslon u boji
· Frekvencijska pojasna širina 200 MHz i brzina uzrokovanja 1 GS/s na kanal u stvarnom vremenu, dubina memorije do 10 M točaka
· Snimanje oblika signala brzinom 120 000 oblik/s
· Analiza i dekodiranje serijskih protokola I2C/SPI/UART/CAN/LIN
· 4-kanala
· Ugrađen 2-kanalni arbitrary funkcijski generator do 25 MHz, 14-bitna rezolucija, 200 MSa/s uzrokovanje,
· Ugrađen spektralni analizator, 1M FFT analiza do 500 MHz
· Ugrađen multimetar, 5000 mjestni prikaz, mmjerenje AC/DC napona, AC/DC struje i otpora
· Ugrađeno 2-kanalno DC napajanje, podesiv izlazni napon od 1 do 5 V, maksimalna struja 1 A
· Funkcija snimanja do 100 sati
· Sučelja: 2 × USB, Ethernet, GO/NO GO
· Komplet sadrži: 
Osciloskop, 4 x osciloskopske sonde, 2 BNC-BNC kabel, Mjerne vezice sa krokodilkama,
Banana mjerne vezice, Kabel za napajanje
5. Mjerač otpora izolacije – 1 kom
· Tester otpora izolacije do 5 kV i svim dijagnostičkim alatima. 
· Mogućnost automatskog izračunavana PI, DAR, DD te ispis grafa R(t) na velikom LCD displeju
· Mogućnost kontrole izolacijskom sistema s izračunavanjem indeksa polarizacije PI, DAR DD, faktora i mjerenje kapaciteta objekta do 50 µF
· Ispitivanje napona DC od 250 V do 5 kV
· Mjerno područje do 10 TΩ
· Prikaz grafa polarizacije R(t)
· Mjerenje napona do 600 V AC/DC
· Automatska kalibracija instrumenta pri svakom uključivanju
· Profesionalne zaštićene mjerne vezice
· Memorija za pohranjivanje do 1000 mjernih rezultata
· RS232 i USB priključak
· Komplet sadrži: Mjerač otpora izolacije, 10 kV zaštićena mjerna vezica 2 m, 10 kV krokodilke (crna, crvena), Mjerna vezica ˝guard˝ (zelena s krokodilkom) 2 m, 6 x 1,2 NiMH baterija, C tip, Akreditirani kalibracijski certifikat
6. Tester električnih instalacija – 1 kom
· Funkcija uređaja za otkrivanje Insulation PreTestTM za detekciju uređaja spojenih na sustav za ispitivanje kako bi se izbjegla oštečenja 
· Mjerenje otpora izolacije i mjerenje L-N, N-PE 
· Automatsko ispitivanje
· Rezolucija mΩ za mjerenje otpora kratkospojne i petlje u kvaru 
· Mjerenje kontinuiteta zaštitnih vodova i mjerenje L-N, N-PE 
· Automatska FID testna sekvenca 
· Testiranje FID prekidača (vrijeme isključenja, razina okidača (test rampe) 
· Test tipa B FID prekidača (DC struje) 
· Mjerenje otpora uzemljenja (3-žilna metoda s uzemljenim šipkama) 
· Mjerenje napona i frekvencije 
· Provjera polariteta žica, detektiranje prekida N vodiča 
· Mjerenje otpora 
· Mjerenje namota motora s testom neprekidnosti 
· Mjerenje struja kratkog spoja (PSC/PFC) 
· Indikator redoslijeda faza 
· Veliki, osvijetljeni dual LCD zaslon sa stalnim prikazom priključenih kablova, vrijednosti ispitivanja i rezultata mjerenja 
· AUTO POWER OFF funkcija, indikator ispražnjenosti baterije 
· Memorija za pohranjivanje rezultata mjerenja, 
· Sučelje za prijenos podataka na računalo 
· Kompatibilnost s mobilnom aplikacijom (mjerenje i snimanje na pametni telefon za pohranu izravno u telefon i cloud)
· Komplet sadrži: Tester električnih instalacija, višefunkcijska sonda okidač, osnovni priključak za utičnicu, mjerne vezice s mjernim sondama, krokodilke, Nula (Zero) adapter, 6 × 1,5V AA baterije, remen za nošenje instrumenta oko vrata, kovčeg za instrument, Akreditirani kalibracijski certifikat
7. Termovizijska kamera za industrijsko održavanje – 1 kom
·  Prikaz infracrvene(IR) slike, kombinacija infracrvene(IR) i vizualne (Visual) slike u načinu "slika u slici" (Picture-in-picture) te prelivene slik(preklapanje infracrvenog i vizualnog prikaza u jednoj slici)
· Velik, osvijetljen zaslon na dodir(3,5") i rezolucije 640 x 480 točaka
· Mjerni opseg za temperaturu -20 °C do 550 °C
· IR senzor veličine 384 x 288 točaka
· Termalna osjetljivost s rezolucijom <0,045 °C
· Objektiv veličine 42° x 30°
· Prostorna rezolucija (IFOV): 1,91 mrad
· Ručna podešavanje fokusa , minimalna udaljenost 50 cm
· Podešavanje emisivnosti, korekcija provodnosti materiala i refleksije
· Mogućnost  dodavanja nekoliko vizualnih slika uz svaku IR snimku za lakše raspoznavanje i analizu
· Mini USB sučelje
· Unutarnja memorija  4GB, opcijski pohrana na 4GB Micro SD memorijsku karticu
· Mogućnost bežičnog spajanja na pametne uređaje (mobitel, tablet) i dijeljenje mjernih rezultata i slika u realnom vremenu na udaljenje uređaje
· Minimalno IP54 standardzaštite od vlage i prašine te zaštita od pada s visine do 2m
· Komplet sadrži: Termografsku kameru, dvije punjive Li-Ion baterije, punjač za dvije baterije, Napajanje/punjač baterija, Programski paket za obradu slika i video zapisa, Torba.


8. Beskontaktni indikator prisutnosti napona struje. – 6 kom
· Beskontaktna provjera prisutnosti izmjeničnog napona u području od 90 V do 600 V
· Svjetlosni indikator za upozorenje kod prisutnosti napona
· Ugrađena LED svjetiljka
9. Lemna stanica  - 1 kom
· 1-kanalna
· Snaga bazne jedinice 150W
· Temperaturni opseg 50-550 °C
· Temperaturna stabilnost ±2 °C
· LCD zaslon
· 120W lemna ručica sa pripadajućim vrhovima i stalkom
10. Prijenosni analizator kvalitete električne energije, za pretragu, sprječavanje i eliminiranje problema kvalitete u trofaznim i jednofaznim električnim sistemima – 1 kom
Automatska provjera veze i ispravnosti povezivanje instrumenta
LED ekran u boji osjetljiv na dodir 
Direktno mjerenje u sve tri faze i neutralnom vodiču
Napajanje uređaja moguće na više načina: putem ugrađene Li-Ion baterije (minimalno 1h rada), putem 230 V utičnice i direktno iz kruga kojeg se mjeri
Usklađenost sa standardom IEC 61000-4-30 Edition 3 ili jednakovrijedno, klasa A, sa standardom EN 50160 ili jednakovrijedno i IEEE 519 ili jednakovrijedno
Mogućnost sinkronizacije točnog vremena sa GPS-om
Mogućnost mjerenja brzih prijelaznih pojava napona do 8 kV, frekvencije DC do 1 MHz
Memorija treba imati mogućnost spremanje 10 sesija zapisivanja od 8 tjedana s intervalima od 1 minute i 100 događaja (instalirana 32 GB microSD kartica)
Točnost mjerenja napona do 1000V (rezolucija 0,1V, 0,1% nazivnog napona u skladu s IEC 61000-4-30 Klasa A1 ili jednakovrijedno), frekvencija sempliranja 80 kS/s pri 50/60 Hz
Mogućnost izračuna THD za napon i struju na bazi do 50 harmonika
Automatsko snimanje više od 500 mjernih parametara, te naknadna mogućnost odabira bitnih parametara za određeno mjerenje kako bi se spriječio gubitak podataka krivim podešavanjem uređaja
Programski paket za računalo treba omogućavati prijenos, obradu i analizu rezultata te izradu izvještaja u skladu sa standardima EN 50160 ili jednakovrijedno, IEEE 519 ili jednakovrijedno i GOST 33073 ili jednakovrijedno
Prijenos podataka iz uređaja treba biti putem: USB memorijskog ključa, WiFi, LTE (mobilne mreže), Ethernet, i USB kabela  
Minimalno IP50 zaštita od vlage i prašine
Sigurnosni standard 600V CAT IV/1000V CAT III ili jednakovrijedno, što omogućuje korištenje u glavnom priključnom ormaru
Komplet sadrži: Trofazni analizator, 4× fleksibilni strujni kliještni adapter do 1500 A AC, naponske mjerne kabele s krokodilkama (4×crna, 1× zelena), kabel za napajanje, Magnetni nosač instrumenta, Ugrađena  SD memorijska kartica (32GB), USB kabel , WiFI modul, kovčeg za instrument i pribor
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