TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Naručitelj: BioGnost d.o.o., Međugorska 59, 10040 Zagreb

Predmet nabave: Imunohistokemijski bojač i uređaji za demaskiranje (HIER) i bojenje (IHC i ISH)

Evidencijski broj nabave: 09

TEHNIČKA PONUDA

Ponuditelji su dužni ispuniti kolonu 3 detaljnim opisom robe koju nudi (riječi kao “sukladan” ili “da” nisu dovoljne). Ponuditelj ne smije mijenjati specifikacije navedene u koloni 2.

Za sve proizvođače, tipove proizvoda, standarde ili norme ako su navedeni u tehničkim specifikacijama primjenjuje se „ili jednakovrijedno“. Minimalni kriteriji koje jednakovrijedna ponuda mora zadovoljiti da bi bila prihvatljiva odnosi se na propisane funkcionalnosti, standarde i druge značajke u sklopu definiranih parametara/stavki za robu. Eventualna prateća dokumentacija koju Ponuditelj dostavlja kao nadopunu ponudi mora jasno ukazivati na modele odnosno opcije koje se nude. Ponude koje ne identificiraju precizno modele i specifikacije mogu biti odbijene.

Naručitelj će priznati jednakovrijedne certifikate/norme/standarde pri čemu je odgovornost Ponuditelja da dostavi dokaz jednakovrijednosti ponuđenog certifikata/norme/standarda, odnosno prateću dokumentaciju iz koje je vidljivo da oprema koja je predmet nabave zadovoljava pravila, upute i odredbe obuhvaćene predmetnim certifikatima/normama/standardima, a kako bi se osigurala prikladnost opreme za upotrebu, a kako je definirano u sklopu parametara/stavki minimalnih tehničkih zahtjeva.

Tehničke specifikacije navedene u tablici u formatu kontrolne liste predstavljaju minimalni standard svake pojedine stavke i jedina su osnova za ocjenu tehničke sukladnosti ponuda. Ponuditelji mogu nuditi proizvode koji ispunjavaju i više standarde, odnosno tehničke specifikacije bolje od minimalnih.

| I Br. stavke | II Tražene specifikacije |  | III Ponuđene specifikacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Imunohistokemijski bojač Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
|  | Parametar / stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 1.1 | Dimenzije | Širina: 80 cm – 120 cm Visina: 60 cm – 80 cm Dubina: 60 cm – 80 cm |  |
| 1.2 | Kapacitet laboratorijskih stakla | Min. 50 stakla |  |
| 1.3 | Broj ladica | Min. 5 ladica, svaka s kapacitetom od min. 10 stakla |  |
| 1.4 | Kapacitet bočica s reagensima | Min. 40 bočica |  |
| 1.5 | Kapacitet bočica za miješanje | Min. 15 bočica |  |
| 1.6 | Raspon doziranja reagensa | Min. u rasponu od 100 μl do 600 μl |  |
| 1.7 | Kapacitet višestrukog doziranja | Min. 3 ml |  |
| 1.8 | Broj ulaza za pufer | Min. 3 |  |
| 1.9 | Razdvajanje otpada na opasan i neopasan otpad | Uključeno |  |
| 1.10 | Potpuno otvoren sustav koji omogućuje korištenje reagensa iz bilo kojeg izvora | Uključeno |  |
| 1.11 | Istovremeni rad nezavisnim serijama | Min. 5 serija istovremeno |  |
| 1.12 | Ultrazvučni senzor razine tekućine | Uključeno |  |
| 2. Uređaj za demaskiranje (HIER) Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
|  | Parametar / stavka | Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |
| 2.1 | Kapacitet laboratorijskih stakla | Min. 50 stakla |  |
| 2.2 | Raspon temperature | Min. u rasponu od 60 ºC do 110 ºC |  |
| 2.3 | Trajanje protokola demaskiranja | Max. 1 sat pri temperaturi od 110 ºC |  |
| 2.4 | Prijenos podataka na USB | Uključeno |  |
| 2.5 | Podaci o radu | Uključuju min. datum, vrijeme trajanja protokola, očitanja temperature i tlaka |  |
| 3. Uređaj za manualno bojanje (IHC i ISH) Količina: 1 komad |  |  |  |
| Naziv proizvođača: |  |  |  |
| Naziv modela: |  |  |  |
| 3.1 | Kapacitet laboratorijskih stakla | Min. 20 stakla |  |
| 3.2 | Dodavanje dodatnih držača stakla | Uključeno |  |
| 3.3 | Ispiranje svih stakla odjednom | Uključeno |  |