TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

NAZIV PROJEKTA:

BioReact – ulaganje u povećanje kapaciteta te zelenu i digitalnu tranziciju tvrtke BioGnost

KOD PROJEKTA:

KK.11.1.1.01.0316

NAZIV POZIVA:

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

VRSTA POSTUPKA NABAVE:

Roba – Postupak nabave s obveznom objavom

PREDMET NABAVE:

Laboratorijska oprema

Grupa 1: Uređaji za obradu tkiva i parafinske stanice

Zagreb, studeni 2023.

| # 1 | # Poluautomatiziran rotacijski mikrotom za histološke parafinske blokove – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Način rada | # Poluautomatizirano |  |  |  |  |
| # 1.2 | # Debljine reza | # Minimalno unutar raspona 0,5-100 μm |  |  |  |  |
| # 1.3 | # Debljine reza kod trimanja | # Minimalno unutar raspona 1-600 μm |  |  |  |  |
| # 1.4 | # Orijentacija uzorka | # Horizontalno ±8°, vertikalno ±8° |  |  |  |  |

| # 2 | # Histokinet - procesor tkivnih uzoraka – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 2.1 | # Samočišćenje dovodnih i odvodnih cijevi zbog prevencije kontaminacije reagensa | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 2.2 | # Upravljanje | # Zaslon duljine dijagonale min. 12'', u boji, osjetljiv na dodir |  |  |  |  |
| # 2.3 | # Senzori za praćenje razine tekućine | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 2.4 | # Automatski prelazak na UPS napajanje u slučaju nestanka struje | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 2.5 | # Radna temperatura | # Minimalno unutar raspona od 10°C do 40 °C |  |  |  |  |
| # 2.6 | # Temperatura pohrane | # Minimalno unutar raspona od -10°C do 65°C |  |  |  |  |
| # 2.7 | # Broj spremnika za reagense | # Minimalno 10 |  |  |  |  |
| # 2.8 | # Broj čistih spremnika | # Minimalno 3 |  |  |  |  |
| # 2.9 | # Broj spremnika za kondenzaciju | # Minimalno 1 |  |  |  |  |
| # 2.10 | # Broj spremnika za recikliranje parafina | # Minimalno 1 |  |  |  |  |
| # 2.11 | # Kapacitet | # Minimalno 280 uzoraka |  |  |  |  |
| # 2.12 | # Broj košara | # Unutar raspona 1-3 |  |  |  |  |
| # 2.13 | # Raspon impregnacijskog vakuuma | # Minimalno 0-50 kPa |  |  |  |  |

| # 3 | # Uređaj za poklapanje i montiranje histoloških preparata – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 3.1 | # Kompatibilnost s drugim uređajima | # Kompatibilan s ponuđenim uređajem za automatsko bojenje histoloških preparata iz točke 4 |  |  |  |  |
| # 3.2 | # Mogućnost detekcije oštećenih pokrovnih stakala | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 3.3 | # Sustav sprječavanja blokade igle koja nanosi sredstvo za montiranje pokrovnih stakala | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 3.4 | # Upravljanje | # Zaslon u boji, osjetljiv na dodir |  |  |  |  |
| # 3.5 | # Kapacitet pohrane | # Min. 80 preparata |  |  |  |  |
| # 3.6 | # Kapacitet kutije za pokrovna stakla | # Min. 200 stakala |  |  |  |  |
| # 3.7 | # Kapacitet spremnika za sredstvo za montiranje pokrovnih stakala | # Min. 200 mL |  |  |  |  |
| # 3.8 | # Mogućnost povezivanja programskog sustava s laboratorijskim informacijskim sustavom (LIS) i bolničkim informacijskim sustavom (HIS) | # Uključeno |  |  |  |  |

| # 4 | # Uređaj za automatsko bojanje histoloških preparata – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Kompatibilnost s drugim uređajima | # Kompatibilan s ponuđenim uređajem za poklapanje i montiranje histoloških preparata iz točke 3 |  |  |  |  |
| # 4.2 | # Kapacitet | # Min. 10 nosača stakala koji se mogu procesirati istovremeno |  |  |  |  |
| # 4.3 | # Brzina rada | # Min. 300 stakala obojenih u 1 sat |  |  |  |  |
| # 4.4 | # Kapacitet nosača stakala | # Min. 30 stakala |  |  |  |  |
| # 4.5 | # Upravljanje | # Zaslon u boji, osjetljiv na dodir |  |  |  |  |
| # 4.6 | # Broj stanica za bojenje | # Min. 25 |  |  |  |  |
| # 4.7 | # Kapacitet spremnika za reagense | # Unutar raspona 400-500 mL |  |  |  |  |
| # 4.8 | # Kapacitet za pohranu programa | # Min. 100 programa |  |  |  |  |
| # 4.9 | # Mogućnost povezivanja programskog sustava s laboratorijskim informacijskim sustavom (LIS) i bolničkim informacijskim sustavom (HIS) | # Uključeno |  |  |  |  |

| # 5 | # Uređaj za određivanje točke tališta histološkog parafina – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Kapacitet | # Min. 4 uzorka |  |  |  |  |
| # 5.2 | # Zaslon | # Osjetljiv na dodir |  |  |  |  |
| # 5.3 | # Temperaturni doseg | # Max. 350 °C |  |  |  |  |
| # 5.4 | # Rezolucija mjerenja temperature | # Min. 0.1 °C |  |  |  |  |
| # 5.5 | # Kapacitet ROM-a | # Minimalno 16 GB |  |  |  |  |
| # 5.6 | # Sučelje | # Min. USB x 3 |  |  |  |  |

| # 6 | # Laserski printer za histološke kazete – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 6.1 | # Tehnologija ispisa | # Laser |  |  |  |  |
| # 6.2 | # Mogućnost ispisa sljedećih formata | # Minimalno: alfanumeričke oznake, slova, 1D i 2D kodovi, grafike |  |  |  |  |
| # 6.3 | # Sustav za pročišćavanje zraka | # Kombinacija ugljenog i HEPA filtera |  |  |  |  |
| # 6.4 | # Kapacitet za kazete | # Min. 600 komada |  |  |  |  |
| # 6.5 | # Brzina ispisa | # Maksimalno 3 sekunde po kazeti |  |  |  |  |
| # 6.6 | # Laserski printer poveziv s laboratorijskim informacijskim sustavom (LIS), bolničkim informacijskim sustavom (HIS), farmaceutskim informacijskim sustavom (PIS) te informacijskim sustavima za arhiviranje slika i komunikaciju (PACS) | # Uključeno |  |  |  |  |

| # 7 | # Laserski printer za mikroskopska stakla – 1 kom |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # ponuđene specifikacije | # proizvođač/ marka/model (gdje je primjenjivo) | # bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |  |
| # 7.1 | # Tehnologija ispisa | # Laser |  |  |  |  |
| # 7.2 | # Mogućnost ispisa sljedećih formata | # Minimalno: alfanumeričke oznake, slova, 1D i 2D kodovi, simboli i grafike |  |  |  |  |
| # 7.3 | # Mogućnost povezivanja s laboratorijskim informacijskim sustavom (LIS) i farmaceutskim informacijskim sustavom (PIS) | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 7.4 | # Mogućnost punjenja dva spremnika | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 7.5 | # Mogućnost punjenja dvije vrste stakalaca | # Uključeno |  |  |  |  |
| # 7.6 | # Kvaliteta ispisa | # Minimalno 2500 dpi |  |  |  |  |
| # 7.7 | # Brzina ispisa | # Maksimalno 5 sekundi po stakalcu |  |  |  |  |
| # 7.8 | # Orijentacija ispisa | # Stakalca iz printera izlaze okrenuta prema gore (kako bi se spriječila oštećenja i blokiranje) |  |  |  |  |
| # 7.9 | # Kapacitet | # Minimalno 100 stakalaca po spremniku |  |  |  |  |

| # OPĆI ZAHTJEVI PRIMJENJIVI NA SVE SASTANICE GRUPE 1 PREDMETA NABAVE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # tražene specifikacije |  | # Ponuđene specifikacije | # Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju | # ocjena (DA/NE) |
|  | # Parametar/stavka | # Karakteristike (minimalni zahtjevi) |  |  |  |
| # 1. Odaziv na servisnu intervenciju | # Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju se odnosi na sve sastavnice predmeta nabave. | # Maksimalno dozvoljeno vrijeme odaziva na servisnu intervenciju iznosi 72 sata po zaprimanju prijave o kvaru opreme od strane Naručitelja. |  |  |  |
| # 2. Jamstveni rok | # Jamstveni rok se odnosi na sve sastavnice predmeta nabave. | # Minimalni jamstveni rok iznosi 12 mjeseci od potpisa zapisnika o konačnom prihvatu robe. |  |  |  |

Mjesto i datum																Za Ponuditelja

MP

(Potpis odgovorne osobe)